|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ**  **AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI**  **UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DAC CİHAZI TEMİZLİK VE BAKIM FORMU** | Doküman No: | EYS-FRM-249 |
| Hazırlama Tarihi: | 05.01.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 2 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TARİH:** …………………………………………………………. | | | | | | |
|  | **GÖREV** | **1. hafta** | **2. hafta** | **3. hafta** | **4. hafta** | **5. hafta** |
| **HAFTALIK BAKIM** | 1.Atık Tankını temizleyin |  |  |  |  |  |
| 2.Filtreyi temizleyin |  |  |  |  |  |
| 3.Adaptör kapağını temizleyin |  |  |  |  |  |
| 4.Dışyüzey temizliği |  |  |  |  |  |
| 5.Bölmeyi temizleyin |  |  |  |  |  |
| 6.Yağ pompasını kontrol edin |  |  |  |  |  |
| 7.Su pompasını kontrol edin |  |  |  |  |  |
| 8.Adaptörleri kontrol edin |  |  |  |  |  |
| 9.Güvenlik yüzüğünü kontrol edin |  |  |  |  |  |
| **AYLIK BAKIM** | 10.Su tankını temizleyin |  | | | | |
| 11.Filtreyi değiştirin |  | | | | |
| **YILLIK BAKIM yada 2500 işlemden sonra** | 12.Adaptördeki O-ringleri değiştirin |  | | | | |
| 13.Filtre yuvasında O-ringi değiştirin |  | | | | |
| 14.Alttaki O-ringleri değiştirin |  | | | | |
| 15.Kapak contasını değiştirin |  | | | | |
| 16.Yağ tankını temizleyin |  | | | | |
| 17.Supaptaki o-ringleri değiştirin |  | | | | |
| 18.Supap contalarını değiştirin |  | | | | |
| 19.Her adaptör altındaki contaları değiştirin |  | | | | |
| 20.Kapak altındaki o-ringleri değiştirin |  | | | | |
| \* Yukarıdaki cetvel günde 10 tam işlem yapıldığı düşünülerek hazırlanmıştır. Eğer Dac Universal’i daha sık kullanıyorsanız ona göre yukarıdaki cetveli ayarlayın. | | | | | | |
| Tabloda bakım ve temizliğin hangi sıklıkta yapılması gerektiği gösteriliyor. | | | | | | |
| 12-20. maddelerde belirtilen yıllık bakımları sadece teknik ekip yapabilir. | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TEMİZLİK VE BAKIMI YAPAN SORUMLU** | | | | | | |
| **ADI-SOYADI/İMZA** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **HAZIRLAYAN** | **ONAYLAYAN** |
| **Kalite Birim Sorumlusu** | **Merkez Müdürü** |