|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ****KURU HAVA STERİLİZATÖRÜ CİHAZI KULLANMA TALİMATI** | Doküman No:  | EYS-TL-193 |
| Hazırlama Tarihi: | 13.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | Elektromag M3025 P Kuru Hava Sterilizatörü  +5... 250 °C / 24 L253.3.6/15/9451 |
| Kullanım Amacı | Kuru sıcak hava sterilizasyonu ısıya dayanıklı ve sulu olmayan malzemenin sterilizasyonu uçun uygundur.  |
| Sorumlusu  | Prof. Dr. Naciye Gülkız ŞENLER |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | Prof. Dr. Naciye Gülkız ŞENLERngulkiz@nku.edu.tr,  |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

-Ana şalteri **“ON”** konumuna getirin

-Güvenlik termostatını çevirerek çalışmak istediğiniz sıcaklığın 10 °C üstüne ayarlayın.

-Dijital ekranda **“TEMPERATURE SET”** ayarına gelene kadar **”MODE”** tuşuna basın.

-**“SET”** tuşuna basıldığında sıcaklık değerinin birler basamağı yanıp sönmeye başlar, aynı tuşa tekrar basarak onlar basamağı veya yüzler basamağına geçiş yapılabilir.

-Yanıp sönen basamağın değerini artırmak için **“START ”** azaltmak için **“STOP ”** tuşlarına basın ve çalışmak istediğiniz sıcaklığa ayarlayın.

-**“MODE”** tuşuna basarak ekranda aşağıda gösterilen ekrana geçin (bu ekranda …… yerinde etüvün o andaki sıcaklık değeri gösterilir.

|  |
| --- |
| D: 00:00 ….CP: 00:00 |

-**“START”** tuşuna basarak cihazı çalıştırın (bu aşamada ekranda **“\*H”** görülecektir ve etüv sıcaklığı kısa bir süre sonra yükselmeye başlayacaktır.

-Çalışmayı sonlandırmak için **”STOP”** tuşuna basın ve cihazın ana şalterini **“OFF”** konumuna getirin.

**UYARI:** Sterilizasyon öncesinde cihazın üstünde yer alan havalandırma kapağının kapalı konumda olduğu kontrol edilmeli ve sterilizasyon sonrası kapak tekrar açılmalı.