|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ****SÜRTME HASLIĞI CİHAZI KULLANMA TALİMATI** | Doküman No:  | EYS-TL-080 |
| Hazırlama Tarihi: | 10.11.2021 |
| Revizyon Tarihi: | 18.04.2022 |
| Revizyon No: | 1 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | Prowhite- 253.2.3/13/13607 |
| Kullanım Amacı | Tekstil yüzeylerinin sürtme haslıklarının ölçülmesi |
| Sorumlusu  | Laboratuvar Komisyonu |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | Doç. Dr. Aylin YILDIZ ayildiz@nku.edu.tr /Arş. Gör. Hayal OKTAY hdalkilic@nku.edu.tr  |

 **CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

Kuru sürtme haslığı testi

1. Numuneyi gergin bir biçimde test bölümüne yerleştirin ve kapağı kapatınız.
2. Standart pamuklu refakat kumaşı sürtünme ucuna gergin bir biçimde klape ile tutturunuz.
3. Manuel sürtme kolunu saniyede 1 tam tur yapacak şekilde 10 defa çeviriniz.
4. Test bitiminde refakat kumaşı sürtünme ucundan çıkarınız.
5. Refakat kumaşı standart gün ışığı altında, 45o’ lik açı ile ISO 105 –A03 gri skalası ile değerlendiriniz.

Yaş sürtme haslığı testi

1. Numuneyi gergin bir biçimde test bölümüne yerleştirin ve kapağı kapatınız.

2. Standart pamuklu refakat kumaşı saf su ile ıslatılıp, üzerinde akıcı damla kalmayacak şekilde sıktıktan sonra, sürtünme ucuna gergin bir biçimde klape ile tutturunuz.

3. Manuel sürtme kolunu saniyede 1 tam tur yapacak şekilde 10 defa çeviriniz.

4. Test bitiminde refakat kumaşı sürtünme ucundan çıkarınız.

5. Refakat kumaşı standart gün ışığı altında 45o’ lik açı ile ISO 105 –A03 gri skalası ile değerlendiriniz.